Увага! До роботи з пристроями допускаються тільки кваліфікований персонал, який має відповідний дозвіл на виконання електровимірювальних і монтажних робіт.

- Призначення

Даний портативний пристрій з 3 1/2 цифровим РК дисплеєм є вимірювальним пристроєм типу «струмовимірювальні кліщі» з можливістю виміру велечини ізоляції (при наявності 500 – вольтового вимірювача ізоляції).

- Опис

- вимірювання змінного струму

- перевірка ізоляції

- вимірювання постійної і змінної напруги

- вимірювання опору

Деякі моделі цієї серії також забезпечують:

- діодний тест

- звукову прозвонку

- вимірювання температури (DT266C)

- вимірювання частоти (DT266F)

Пристрій має три вхідних роз’єми, які захищені від перенавантаження. При роботі з’єднуйте чорний провід щупів з роз’ємом «COM», а червоний з роз’ємом «V Ω».

| Функції | Роз’єми | Вхідні межі |
| --- | --- | --- |
| 200 mV DCV / ACV Hz Ω | V / Ω V / Ω V / Ω V / Ω V / Ω | 250 V пост. чи змін. 1000 V пост. чи 750 V змін. 250 V пост. чи змін. 250 V пост. чи змін. 250 V пост. чи змін. |

- Загальні характеристики

| Максимум дисплея | 1999 чисел (3 1/2 розряди) з автоматичним визначенням полярності і одиниць вимірювання. |
| --- | --- |
| Метод індикації | РК дисплей |
| Метод Вимірювання | АЦП двійного інтегрування |
| Індикація перенавантаження | «1» в старшому розряді |
| Макс. синфазна напруга | 1000 В пост. чи 750 В змін. ефект. |
| Швидкість вимірювань | 2-3 виміри в сек. |
| Температура граничної точності | 23° С ± 5° С |
| Інтервал температур | Робота: 0° С +40° С |
| Живлення | 9 В батарея типу «Крона» |
| Індикація розряду батареї | Символ на дисплеї |
| Розмір | 230 х 90 х 37 мм |
| Вага | 320 г (з батареєю) |
| Комплектація | Інструкція, щупи, Коробка |

- Змінний струм.

| Діапазон | Роздільна здатність | Точність | Замітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 А | 10 mA | ±2.0% + 5 D | C |
| 200 A | 100 mA | ±2.0% + 5 D | 266, F, C |
| 1000 A | 1 A | ±2.0% + 5 D ±3.0% + 5 D | 800 mA 800 mA |

Діапазон частот: 50 – 60 Гц. Вимірювання: середньоквадратичне для сигналу синусоїдальної форми.

Ширина розкриття кліщів: 5 см.

Захист від перенавантаження: 1200 А, 60 сек.

- Вимірювання ізоляції (при підключенні додатково 500 – вольтного вимірювача ізоляції.)

| Діапазон | Роздільна здатність | Точність | Замітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 МΩ | 1 КОм | ±2.0% (дані-m) ± 2 D |  |
| 2000 МΩ | 1 МОм | ±4.0% (дані-n) ± 2 D ±5.0% (дані-n) ± 2 D | 500 МОм 500 МОм |

При роботі з пристроєм типу DT266 і вимірювачем 261: m=0, n=0

При роботі з пристроєм типу DT266F і вимірювачем 261: m=50, n=100

При роботі з пристроєм типу DT266C і вимірювачем 261: m=50, n=100

- Змінна напруга

| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| --- | --- | --- |
| 200 V | 0.1 V | +1.0% + 4 D |
| 750 V | 1 V | +1.0% + 4 D |

Вхідний опір: 9 МОм
Діапазон частот: 50 Гц – 500 Гц
Вимірювання: середньоквадратичне для сигнала синусоїдальної форми

- Постійна напруга

| Діапазон | Роздільна здатність | Точність | Замітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 mV | 0.1 mV | +0.5% + 1 D | 266С |
| 2 V | 1 mV | +0.5% + 1 D | 266F |
| 20 V | 10 mV | +0.5% + 1 D | 266C, F |
| 200 V | 0.1 V | +0.5% + 1 D | 266C, F |
| 1000 V | 1 V | +0.8% + 2 D | 266, C, F |

- Опір.

| Діапазон | Роздільна здатність | Точність | Замітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 Ω | 0,1 Ω | ±1.0% ± 3 D | 266C, F |
| 2 к Ω | 1 Ω | ±1.0% ± 1 D | 266F |
| 20 к Ω | 10 Ω | ±1.0% ± 1 D | 266C, F |
| 200 к Ω | 100 Ω | ±1.0% ± 1 D | 266F |
| 2 М Ω | 1 к Ω | ±1.0% ± 1 D | 266C, F |

- Температура (DT266C)

| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0° С - 400° С | 400° С - 750° С |
| 0° С - 750° С | 1° С | ±1.0% ± 3 D | ±2.0% ± 1 D |
| 32° F - 1382° F | 1° F | ±1.0% ± 3 D | ±2.0% ± 1 D |

10. Частота

| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| --- | --- | --- |
| 2 kHz | 1 Hz | + 1.5% + 5 D |

11. Комплектність

| Найменування | К-сть. |
| --- | --- |
| Мультиметр цифровий DT266 | 1 шт. |
| Вимірювальні щупи | 2шт. |
| Термопара «К» - типу HYTP-010 | - |
| Футляр | 1 шт. |
| Інстркція | 1 шт. |

12. Правила транспортування та зберігання
Допускається транспортування виробу в будь-якому положенні, будь-яким видом транспорту.
Зберігати в теплому, провітрюваному приміщенні при температурі від 0 до +40° С та вологості до 80%.

В приміщенні для збереження не повинно бути пилу, пари  або кислот, які можуть визвати корозію.

13. Свідоцтво про прийомку.
Виріб  №_____________
визнано придатним для експлуатації.

Сертифікат відповідності № _____________
Дата випуску _____________
Дата продажу _____________
Я покупець / представник фірми
З умовами експлуатації ознайомлений